## Sheet1
序号 | 项目 | 招标技术要求 | 实测结果 | 偏离情况
1 | 石墨化炉 | 最高使用温度3000℃，常用温度2800℃ | 最高温度可达3000℃，常用温度2800℃
2 | 炭化炉 | 最高使用温度2200℃，常用温度2000℃ | 最高可达到温度2200℃，常用温度2000℃
3 | 有效均温区尺寸 | φ200*350mm | 符合技术要求
4 | 炉内工作气份 | 真空或Ar、N2其他保护（微正压），真空置换 | 符合技术要求
5 | 温度均匀度 | ≤±15℃（恒温30min后评估） | 符合技术要求
6 | 温度测量 | 远红外光学测温，测温精度：0.3% | 符合技术要求
7 | 温度控制 | PID只能化程序控制（控温精度：±1℃）和手动控制 | 符合技术要求
8 | 保护方式 | PIC只能预警、报警保护和电源必要的安全保护 | 符合技术要求
9 | 设计总功率 | 设计总功率160KW，实际使用保温时不大于70KW，实现与测温、控温、故障保护接口等全自动控制及联动保护，包含补偿电容、感应圈、水冷电缆等。 | 符合技术要求
10 | 功能全面且可靠的监控及显示报警装置 | 包含数据采集、水气流量监测传感器等，对于运行中可能出现的安全隐患有充分的备案 | 符合技术要求
11 | 冷态极限真空度 | ≤5Pa（在洁净、冷态、空炉状态下） | 符合技术要求
12 | 密封性 | 抽真空至5Pa，停泵30分钟后开始计时，12小时升压小于等于50Pa | 符合技术要求
13 | 冷却系统 | 采用封闭式冷却塔，所有循环水管道密闭性好，直接冷却介质为纯水 | 符合技术要求
14 | 关键器件采用进口材料 | 控温仪表、发热体材料、保温材料及测温仪等 | 符合技术要求
15 | 新增石墨舟皿10个 |  | 10个
验收完成人：
填表说明： 1、 依据：招标文件、投标文件、合同书等； 2、招标技术要求：按照招标文件、投标文件、合同书逐项填报，包括品牌、型号、配置、详细技术参数指标等； 3、 实测结果：填写实际检测结果，包括品牌、型号、配置、详细技术参数指标等； 4、偏离情况：根据“招标技术要求”与“实测结果”比对，填写“有”或“无”； 5、“验收完成人”需要验收小组3人签字； 6、此项技术验收表格对应验收记录中“2.技术验收 （4）技术指标测试”，该技术验收表格可作为验收记录附件。